Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
-Landessammelstelle für radioaktive Abfälle-
Ludwig-Mond-Straße 33
34121 Kassel

Annahmebedingungen der Landessammelstelle für zur Verbrennung vorgesehene radioaktive Abfälle - Stand: 21.09.2006

1.	Die radioaktiven Abfälle müssen verbrennbar sein (einzelne Blechdosen oder 	Glasgegenstände im Abfall sind möglich, jedoch keine massiven Metallteile wie z.B. 	Bleibehälter oder Stativstangen, ebenso kein Bauschutt).
2.	Die in ein Abfallfass eingebrachten Stoffe dürfen bei normalen Bedingungen keine 	chemischen oder physikalischen Vorgänge auslösen, durch welche die Festigkeit 	oder 	Dichtheit des Abfallfasses gefährdet wird. Stoffe, die besondere Risiken bieten, z.B. die 	Gefahr heftiger chemischer Reaktion oder Explosion, sind vor dem Verpacken in eine 	gefahrlos handhabbare Form zu bringen.
3.	Die radioaktiven Abfälle dürfen keine Alphastrahler enthalten.
4.	Das maximale Gesamtgewicht eines Abfallbehälters darf 50 kg nicht überschreiten.
5.	Die radioaktiven Abfälle sind getrennt nach Radionukliden mit Halbwertszeiten < 100 Tage 	und > 100 Tage zu sammeln und abzugeben.
	Die Abgabe von radioaktiven Abfällen mit Radionukliden mit Halbwertszeiten > 100 Tage 	ist grundsätzlich vorher mit der Landessammelstelle abzustimmen. Dies gilt nicht für H-3 	und C-14.
6.	Enthalten radioaktive Abfälle leicht flüchtige Radionuklidverbindungen, so sind diese vor 	dem Einfüllen in den Abfallbehälter mit Sorptionsmittel zu binden oder gasdicht zu 	verpacken.
7.	Die Ablieferung der radioaktiven Abfälle muss in den von der Landessammelstelle 	bereitgestellten Abfallbehältern erfolgen. Beim Kunden beschädigte oder in Verlust 	geratene Abfallbehälter werden diesem zum Beschaffungswert in Rechnung gestellt.
8.	Die Abfallbehälter müssen innen eine Kennzeichnung mit dem Wort „Radioaktiv“ 	aufweisen, um beim Öffnen auf das Vorhandensein von radioaktiven Stoffen 	hinzuweisen.
9.	Für feste radioaktive Abfälle können 60-, 120- oder 200-Liter-Fässer bereitgestellt werden.
	Um die Festigkeit oder Dichtheit des Abfallfasses zu gewährleisten, sind scharfkantige 	Materialien wie Glasbruch, Spritzen o.ä. in nicht durchstoßbare Innenbehälter (z.B. 	Hart-PE-Behälter mit Schraubverschluss) einzubringen.
10.	Flüssige wässrige radioaktive Abfälle (Anteil organischer Lösungsmittel <20%) sind in dicht 	schließenden und dem Inhalt gegenüber beständigen Behältern vorzugsweise aus 	Kunststoff (nicht in Metallbehältern) von maximal 5 Litern Inhalt zu sammeln. Die dicht 	verschlossenen Behälter sind den festen radioaktiven Abfällen beizupacken, wobei der 	Anteil der wässrigen Abfälle maximal 50% des Gesamtgewichtes des gepackten 	Abfallfasses betragen darf.
10a. Flüssige wässrige radioaktive Abfälle (Anteil organischer Lösungsmittel <20%), die durch 	Zugabe von Dickungsmittel in eine feste, stabile Form gebracht werden können, sind in 	Einzelgebinden von max. 5 Litern Inhalt zu verfestigen. Die Einzelgebinde können bis zum 	Maximalgewicht in einem Abfallgebinde zusammengefasst werden. Für Abfallgebinde, die 	gelagert werden müssen (Radionuklide mit Halbwertszeiten < 100 Tage), ist der 	Nachweis der Stabilität für den Lagerzeitraum zu erbringen.
11.	Flüssige radioaktive Abfälle (Anteil organischer Lösungsmittel >20%) sind in maximal 5 	Liter-Glas- oder Kunststoffflaschen zu sammeln. Danach dürfen maximal 5 Liter 	brennbare Flüssigkeit in einem 30-Liter-Abfallfass aus Kunststoff mit saugfähigem Material 	(z.B. Vermiculite) verpackt werden.

12.	Zählfläschchen aus der Flüssigszintillations-Messtechnik sind dicht 	verschlossen in
	30-Liter-Behälter zu verpacken. Vor dem Einfüllen der Zählfläschchen ist der 30-Liter-	Behälter mit einem stabilen PE-Innensack als Inliner zu versehen. Der Innensack ist nach 	dem Einfüllen der Zählfläschchen zu verschließen.
13.	Tierkadaver oder sonstige feste faul- und gärfähige Stoffe sind in undurchsichtige Folie 	luftdicht zu verpacken, durch Tiefgefrieren zu 	konservieren und bis zur Ablieferung 	tiefgefroren zu lagern.
	Sie sind in maximal 200-Liter-Abfallfässern aus Kunststoff abzuliefern.
	Die Übernahme faul- und gärfähiger radioaktiver Abfälle ist nur zu von der 	Verbrennungsanlage festgelegten Terminen möglich.
14.	Die Landessammelstelle wird nur ordnungsgemäß verschlossene und unbeschädigte 	Abfallbehälter übernehmen. Durch fehlerhafte Verpackung hervorgerufene Schäden und 	dadurch entstehende Dekontaminationsarbeiten z.B. am Transportfahrzeug werden dem 	Verursacher in Rechnung gestellt.
15.	Biologisches Material sowie infektiöse Abfälle (z.B. aus Arztpraxen oder Krankenhäusern) 	müssen so vorbehandelt werden, dass sie undenklich sind (z.B. Autoklavieren, Versetzen 	mit Bakteriziden oder Desinfektionsmitteln). Die Vorschriften des Bundesseuchengesetzes 	u.ä. sind zusätzlich zu beachten.
16.	Die Gesamtaktivität pro Abfallbehälter darf im Regelfall folgende Maximalwerte nicht 	überschreiten:

|  | Radionuklid | Max. Aktivität (MBq) | Max. Aktivität (MBq) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | für ausschließlich feste Abfälle | für flüssige Abfälle |
|  | H-3 | 4000 | 400 |
|  | C-14 | 2000 | 200 |
|  | P-32 | 300 | 30 |
|  | P-33 | 900 | 90 |
|  | S-35 | 2000 | 200 |
|  | J-125 | 2000 | 200 |

Sind mehrere Radionuklide im Abfall enthalten, begrenzt die Summenformel die 	maximale Einzelaktivität.
	Für andere, in der Tabelle nicht genannte Radionuklide und bei Überschreitung der o.g. 	Maximalaktivitäten ist eine Abstimmung mit der Landessammelstelle erforderlich.
	Werden flüssige und feste radioaktive Abfälle zusammen gepackt, so gelten als 	Maximalwerte für die Gesamtaktivität des Abfallbehälters die niedrigeren Maximalwerte für 	flüssige Abfälle.
17.	Die Dosisleistung an der Oberfläche der Abfallbehälter darf im Regelfall 5mSv/h nicht 	überschreiten. Bei höheren Werten ist eine Abstimmung mit der Landessammelstelle 	erforderlich.
18.	Die Außenflächen der Abfallbehälter müssen kontaminationsfrei sein
	(Grenzwerte: 0,4 Bq/cm² für Beta/Gammastrahler und 0,04 Bq/cm² für Alphastrahler).
19.	Für jeden Abfallbehälter ist ein Formblatt LHE 8 vollständig auszufüllen. Ist der Inhalt 	mehrerer Abfallbehälter gleich, können diese gemeinsam in einem Formblatt erfasst 	werden. In einer Anlage zum Formblatt sind dann die gemeinsam erfassten Behälter 	aufzulisten. 

Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:
Herr Belz 		Tel.: 0561-2000-176	Fax: 0561-2000-222
Herr Pausch/Herr Piscator	Tel.: 06424-1316	Fax: 06424-5540